基本配置

- A2型，30%外排，70%循环

- 风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

- 过滤效率: 送风和排风过滤器均采用知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）

4、生物安全性：

（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次